## Hauptmenu
Hauptmenu
Durch Klicken wird die entsprechende Kontrollkarte als neues Dokument geöffnet.
Dieses kann anschliessend individuell abgespeichert werden.
| 1. Kontrollkarten erstellen | 2. Überprüfung Pipetten
ae080

## Hilfe
1. Allgemein
2. Standard-Kontrollkarten
Toleranzgrenzen
Grundlage bilden die Ringversuche und die Vorgaben der Gerätehersteller.
Parameter | Konzentrationsbereich | Max. zulässige Abweichung
CSB | 5 - 150 mg/l | ± 15%
| > 150 mg/l | ± 10%
Ammonium | 0.015 - 60 mg/l NH4-N | ± 10%
Nitrit | 0.015 - 20 mg/l NO2-N | ± 10%
Nitrat | 0.2 - 35 mg/l NO3-N | ± 10%
Pgesamt | 0.05 - 10 mg/l P | ± 10%
Ngesamt | 0.5 - 100 mg/l N | ± 10%
3. Überprüfung der Pipetten
1.1 Makros Diese Datei enthält Makros. Diese wurden im AWA geschrieben und enthalten keine Viren. Bitte ändern Sie gegebenenfalls die Sicherheitsstufe bei Excel, damit die Makros zugelassen werden. Ändern der Sicherheitsstufe für den Makrovirenschutz 1. Klicken Sie im Menü EXTRAS auf OPTIONEN 2. Klicken Sie auf die Registerkarte SICHERHEIT 3. Klicken Sie unter MAKROSICHERHEIT auf MAKRO SICHERHEIT 4. Klicken Sie auf die Registerkarte SICHERHEITSSTUFE, und wählen Sie die gewünschte Sicherheitsstufe aus. 1.2 Inhalt Gemäss Artikel 10 der Weisung zur Datenerhebung auf Kläranlagen sind im Rahmen der Selbstkontrolle mindestens einmal monatlich Standardlösungen der Parameter CSB, NH4-N, NO3-N und Pgesamt zu messen und die Ergebnisse in einer Kontrollkarte einzutragen. Dieses Excel-File enthält die entsprechenden Kontrollkarten und soll so deren Erstellung erleichtern. Zusätzlich ist ein Blatt zur Überprüfung von Pipetten mit einer Präzisionswaage angefügt. 1.3 Kontakt Bei Fragen melden Sie sich bitte bei Rico Ryser (GBL): Tel. 031 634 23 87
Bitte verwenden Sie pro Standard nur eine Kontrollkarte. Bei einem Wechsel der Standardlösung (neuer Typ oder neue Charge) sollte eine neue Kontrollkarte begonnen werden. Im Hauptmenu können per Knopfdruck leere Kontrollkarten erstellt werden. Die Kontrollkarten für NO2-N und Ngesamt sind fakultativ. Vorgehen beim Auftreten einer signifikanten Abweichung a. ein Wert ausserhalb der Toleranzgrenzen 1. Messung mit Standard wiederholen 2a. neuer Wert innerhalb der Toleranzgrenzen -> keine weiteren Schritte 2b. neuer Wert ausserhalb der Toleranzgrenzen -> mögliche Ursachen abklären 1. Wurde etwas geändert seit letzter Standardmessung? 2. Pipette überprüfen (sh. 3.) 3. Charge Schnelltests überprüfen (Fehlcharge?) 4. Neue Kalibrierung Fotometer b. 7 Werte nacheinander steigend oder fallend analog a. c. 7 Werte nacheinander mit gleichem Vorzeichen 1. Messung mit Standard wiederholen 2a. neuer Wert mit anderem Vorzeichen -> keine weiteren Schritte 2b. neuer Wert mit gleichem Vorzeichen -> keine Sofortmassnahmen, aber Situation beobachten
Die Pipetten können mittels einer Analysenwaage einfach und schnell überprüft werden. Dabei sollten sämtliche verwendete Einstellungen der Kontrolle unterzogen werden. Für jede Einstellung wird 10x Wasser pipettiert und gewogen. Ein Kontrollrhythmus von 1-2x pro Jahr ist sinnvoll.

## CSB_tief
Kontrollkarte CSB tiefer Bereich (5 - 150 mg/l) | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Sollwert |  |  | mgCSB/l | Systematische Abweichung, falls 7 Werte nacheinander
Obere Toleranzgrenze |  |  | mgCSB/l | mit gleichem Vorzeichen oder steigend oder fallend
Untere Toleranzgrenze |  |  | mgCSB/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Datum | Visum | Messwert | Abweichung | Toleranzgrenzen | Syst. Abweichung | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | gleiches Vorzeichen
[6 empty] | 2 | Tendenz steigend
[6 empty] | 3 | Tendenz fallend
Note on C4: Sollwert der verwendeten Standardlösung, z.B. 30.0 mgCSB/l
Note on B9: Name der ausführenden Person
Note on E9: Abweichung bezüglich den Toleranzgrenzen
Note on F9: Systematische Abweichung bezüglich Vorzeichen oder fallender oder steigender Tendenz
Note on C3: Bemerkungen zum verwendeten Standard; z.B. Chargennummer, Hersteller

## CSB_hoch
Kontrollkarte CSB hoher Bereich (> 150 mg/l) | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Sollwert |  |  | mgCSB/l | Systematische Abweichung, falls 7 Werte nacheinander
Obere Toleranzgrenze |  |  | mgCSB/l | mit gleichem Vorzeichen oder steigend oder fallend
Untere Toleranzgrenze |  |  | mgCSB/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Datum | Visum | Messwert | Abweichung | Toleranzgrenzen | Syst. Abweichung | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | gleiches Vorzeichen
[6 empty] | 2 | Tendenz steigend
[6 empty] | 3 | Tendenz fallend
Note on C4: Sollwert der verwendeten Standardlösung, z.B. 300 mgCSB/l
Note on B9: Name der ausführenden Person
Note on E9: Abweichung bezüglich den Toleranzgrenzen
Note on F9: Systematische Abweichung bezüglich Vorzeichen oder fallender oder steigender Tendenz
Note on C3: Bemerkungen zum verwendeten Standard; z.B. Chargennummer, Hersteller

## NH4
Kontrollkarte Ammonium | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Sollwert |  |  | mgN/l | Systematische Abweichung, falls 7 Werte nacheinander
Obere Toleranzgrenze |  |  | mgN/l | mit gleichem Vorzeichen oder steigend oder fallend
Untere Toleranzgrenze |  |  | mgN/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Datum | Visum | Messwert | Abweichung | Toleranzgrenzen | Syst. Abweichung | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | gleiches Vorzeichen
[6 empty] | 2 | Tendenz steigend
[6 empty] | 3 | Tendenz fallend
Note on C4: Sollwert der verwendeten Standardlösung, z.B. 1.00 mgN/l
Note on B9: Name der ausführenden Person
Note on E9: Abweichung bezüglich den Toleranzgrenzen
Note on F9: Systematische Abweichung bezüglich Vorzeichen oder fallender oder steigender Tendenz
Note on C3: Bemerkungen zum verwendeten Standard; z.B. Chargennummer, Hersteller

## NO3
Kontrollkarte Nitrat | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Sollwert |  |  | mgN/l | Systematische Abweichung, falls 7 Werte nacheinander
Obere Toleranzgrenze |  |  | mgN/l | mit gleichem Vorzeichen oder steigend oder fallend
Untere Toleranzgrenze |  |  | mgN/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Datum | Visum | Messwert | Abweichung | Toleranzgrenzen | Syst. Abweichung | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | gleiches Vorzeichen
[6 empty] | 2 | Tendenz steigend
[6 empty] | 3 | Tendenz fallend
Note on C4: Sollwert der verwendeten Standardlösung, z.B. 15.0 mgN/l
Note on B9: Name der ausführenden Person
Note on E9: Abweichung bezüglich den Toleranzgrenzen
Note on F9: Systematische Abweichung bezüglich Vorzeichen oder fallender oder steigender Tendenz
Note on C3: Bemerkungen zum verwendeten Standard; z.B. Chargennummer, Hersteller

## Pges
Kontrollkarte Pgesamt | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Sollwert |  |  | mgP/l | Systematische Abweichung, falls 7 Werte nacheinander
Obere Toleranzgrenze |  |  | mgP/l | mit gleichem Vorzeichen oder steigend oder fallend
Untere Toleranzgrenze |  |  | mgP/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Datum | Visum | Messwert | Abweichung | Toleranzgrenzen | Syst. Abweichung | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | gleiches Vorzeichen
[6 empty] | 2 | Tendenz steigend
[6 empty] | 3 | Tendenz fallend
Note on C4: Sollwert der verwendeten Standardlösung, z.B. 0.50 mgP/l
Note on B9: Name der ausführenden Person
Note on E9: Abweichung bezüglich den Toleranzgrenzen
Note on F9: Systematische Abweichung bezüglich Vorzeichen oder fallender oder steigender Tendenz
Note on C3: Bemerkungen zum verwendeten Standard; z.B. Chargennummer, Hersteller

## NO2
Kontrollkarte Nitrit | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Sollwert |  |  | mgN/l | Systematische Abweichung, falls 7 Werte nacheinander
Obere Toleranzgrenze |  |  | mgN/l | mit gleichem Vorzeichen oder steigend oder fallend
Untere Toleranzgrenze |  |  | mgN/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Datum | Visum | Messwert | Abweichung | Toleranzgrenzen | Syst. Abweichung | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | gleiches Vorzeichen
[6 empty] | 2 | Tendenz steigend
[6 empty] | 3 | Tendenz fallend
Note on C4: Sollwert der verwendeten Standardlösung, z.B. 0.30 mgN/l
Note on B9: Name der ausführenden Person
Note on E9: Abweichung bezüglich den Toleranzgrenzen
Note on F9: Systematische Abweichung bezüglich Vorzeichen oder fallender oder steigender Tendenz
Note on C3: Bemerkungen zum verwendeten Standard; z.B. Chargennummer, Hersteller

## Nges
Kontrollkarte Ngesamt | [5 empty] | Interne Berechnungen
Standard
Sollwert |  |  | mgN/l | Systematische Abweichung, falls 7 Werte nacheinander
Obere Toleranzgrenze |  |  | mgN/l | mit gleichem Vorzeichen oder steigend oder fallend
Untere Toleranzgrenze |  |  | mgN/l
[6 empty] | Kriterien |  |  |  | Diagramm zeichnen
Datum | Visum | Messwert | Abweichung | Toleranzgrenzen | Syst. Abweichung | Vorzeichen | Kriterium Vorzeichen | Kriterium steigend | Kriterium fallend | Nullinie | obere WG | untere WG
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Fehlermeldungen
[6 empty] | 0 | ok
[6 empty] | 1 | gleiches Vorzeichen
[6 empty] | 2 | Tendenz steigend
[6 empty] | 3 | Tendenz fallend
Note on C4: Sollwert der verwendeten Standardlösung, z.B. 10.0 mgN/l
Note on B9: Name der ausführenden Person
Note on E9: Abweichung bezüglich den Toleranzgrenzen
Note on F9: Systematische Abweichung bezüglich Vorzeichen oder fallender oder steigender Tendenz
Note on C3: Bemerkungen zum verwendeten Standard; z.B. Chargennummer, Hersteller

## Pipetten
Überprüfung Pipetten mit Präzisionswaage
Spezifisches Gewicht von Wasser
Datum |  | Resultat | Toleranzen für Erreichung des Qualitätszieles |  |  | Temp. (°C) | (kg m-3)
Visum |  | Richtigkeit |  | ≤ 1 ml | > 1 ml | 10 | 999.7
Bezeichnung |  | Präzision | Richtigkeit | 100 ± 2% | 100 ± 1% | 11 | 999.6
Sollvolumen (ml) |  |  | Präzision | 1.5% | 1% | 12 | 999.5
Temperatur (°C) | [5 empty] | 13 | 999.38
Korrekturfaktor | [5 empty] | 14 | 999.24
[6 empty] | 15 | 999.1 | Diagramm zeichnen
Messung | Anzeige Waage (g) |  |  |  |  | 16 | 998.94 | Nullinie
1 | [5 empty] | 17 | 998.77 | 0
2 | [5 empty] | 18 | 998.59 | 0
3 | [5 empty] | 19 | 998.4 | 0
4 | [5 empty] | 20 | 998.2 | 0
5 | [5 empty] | 21 | 997.99 | 0
6 | [5 empty] | 22 | 997.77 | 0
7 | [5 empty] | 23 | 997.54 | 0
8 | [5 empty] | 24 | 997.29 | 0
9 | [5 empty] | 25 | 997.04 | 0
10 | [5 empty] | 26 | 996.78 | 0
[6 empty] | 27 | 996.51
[6 empty] | 28 | 996.23
[6 empty] | 29 | 995.94
[6 empty] | 30 | 995.64
Richtigkeit: | Gibt an, mit welcher mittleren Abweichung vom Sollwert grundsätzlich gerechnet werden muss (systematische Abweichung)
z.B.: 101% = die Pipette misst im Mittel 1% zuviel oder 98.5% = die Pipette misst im Mittel 1.5% zuwenig
Präzision: | Gibt an, wie gross die Schwankungen zwischen den einzelnen Messungen sind (zufällige Abweichungen)
z.B.: 1% = die zufälligen Abweichungen der einzelnen Messungen vom Mittelwert betragen im Mittel 1%
Note on D4: Erfüllt, falls > 99% und < 101% für Sollvolumen >= 1ml > 98% und < 102% für Sollvolumen < 1ml
Note on D5: Erfüllt, falls < 1% für Sollvolumen >= 1ml < 1.5% für Sollvolumen < 1ml
Note on B7: Temperatur des verwendeten Wassers -> benötigt für Temperaturkorrektur (Dichte bei 20°C und 1013 mbar = 998.2 kg m-3)
Note on B5: Pipettenbezeichnung
Note on B4: Name der ausführenden Person
Note on B6: Eingestelltes Volumen auf der Pipette
Note on B8: korrigiert die Abhängigkeit der Dichte des Wasser von der Temperatur; z.B. Dichte H2O bei 20°C = 998.2 kg m-3